*Příloha č. 1*

**KRYCÍ LIST NABÍDKY**

na veřejnou zakázku malého rozsahu

**„Elektrické vakové zvedáky“**

1. **Identifikace zadavatele**

Název zadavatele: Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace

Sídlo: Jaroslava Seiferta 14/1530, 736 01 Havířov-Město

IČ/DIČ: 75139243 / CZ75139243 – neplátce DPH

1. **Údaje o uchazeči**

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma nebo název(jedná-li se o právnickou osobu)Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu) |  |
| Sídlo(jedná-li se o právnickou osobu)Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu(jedná-li se o fyzickou osobu) |  |
| Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů |  |
| Způsob jednání a podepisování jménem společnosti uvedený v obchod. rejstříku  |  |
| IČ / DIČ |  |  |
| Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky: |  |
| Telefon: |  |
| E-mail: |  |

1. **Čestné prohlášení uchazeče**
2. uchazeč splňuje základní způsobilost uvedenou v ust. § 74 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tzn. že:
3. nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla uchazeče,
4. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
5. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
6. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
7. není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla uchazeče.
8. je-li uchazečem právnická osoba, splňuje podmínku podle bodu 1. písm. a) tohoto prohlášení tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.
9. je-li členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, splňuje podmínku podle bodu 1. písm. a) tohoto prohlášení
* tato právnická osoba,
* každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
* osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu uchazeče.
1. účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, splňuje podmínku podle bodu 1. písm. a) tohoto prohlášení tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.
2. účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, splňují podmínku podle bodu 1. písm. a) tohoto prohlášení osoby uvedené v písm. b) a c) tohoto prohlášení a vedoucí pobočky závodu.
3. **Technická specifikace**

Nabídky, které nebudou splňovat požadavky, budou vyřazeny. Účastník vyplní název nabízeného předmětu plnění a uvede jeho konkrétní parametry, ze kterých musí být zřejmé, že splňují všechny parametry uvedené v tabulce.

*\*\*) Uchazeč ponechá tuto tabulku pouze v případě, že na tuto část veřejné zakázky bude podávat nabídku. V opačném případě tabulku z krycího listu vymaže.*

**1. část – 1 ks elektrického vakového zvedáku pro středisko Helios \*\*)**

- obchodní označení předmětu plnění: ……………….(doplní účastník)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Příslušný technický parametr nabízeného předmětu plnění *(v případech, kdy nelze objektivně vyplnit parametr, vyplní účastník ANO/NE)*** |
| Bezpečná pracovní zátěž | Min. 220 kg  | *uveďte hodnotu* |
| Integrovaná digitální váha | Ano, uveďte | *uveďte hodnotu* |
| 2 ks baterií a 1 ks nabíječky, vč. držáku náhradní baterie | Kapacita každé baterie min. 24 V, 4 Ah | *uveďte hodnotu* |
| Indikátor vybití baterie s barevným displejem ukazujícím zbývající napětí baterie | Ano, uveďte | *uveďte hodnotu* |
| Zvukový varovný signál vyžadující nutnost výměny baterie | Ano, uveďte | *uveďte hodnotu* |
| Stabilní vertikální systém, který zahrnuje vertikální sloupový zdvih, anti-houpání se 4 bodovým zvedacím ramenem | Ano, uveďte | *uveďte hodnotu* |
| Dálkový ovladač s displejem, umožňující ovládání všech funkcí při práci s klienty (zdvih, rozevření podvozku, polohování 4 bodového ramene) | Ano, uveďte | *uveďte hodnotu* |
| Duální ovládání na sloupu zvedáku | Ano, uveďte | *uveďte hodnotu* |
| 1 ks 4-bodové zvedací rameno umožňující polohování klienta v závěsném vaku ze sedu do lehu zpět | Šířka ramene mezi hrudními úchyty min. 700 mm | *uveďte hodnotu* |
| Možnost výměny ramene za 8-bodové pro zvedání klienta v horizontální poloze (v lehu) nebo 2-bodové závěsné rameno pro nácvik chůze | Ano, uveďte | *uveďte hodnotu* |
| Systém nouzového mechanického spouštění | Ano, uveďte | *uveďte hodnotu* |
| Antikolizní systém – automatické zastavení pohybu ramene směrem dolů při nárazu na překážku | Ano, uveďte | *uveďte hodnotu* |
| Elektricky otevíraný podvozek pomocí dálkového ovladače | Ano, uveďte | *uveďte hodnotu* |
| Elektrické polohování klienta ze sedu do lehu a naopak | Ano, uveďte | *uveďte hodnotu* |
| Šířka zvedáku | Max. 770 mm | *uveďte hodnotu* |
| Pracovní rozsah zdvihu | Min. 1300 mm | *uveďte hodnotu* |
| Výše zdvihu ramene | Min. 1500 mm |  |
| Úchyty vaku na závěsném rameni se čtyřbodovým klipovým systémem tvaru klíčové dírky pro jednoduché zavěšení a bezpečnost | Ano, uveďte | *uveďte hodnotu* |
| Síťový/koupací vak s klipy | 1 ks | *uveďte hodnotu* |
| Standartní transportní vak s vycpávkou s klipy | 1 ks  | *uveďte hodnotu* |

**2. část - 2 ks elektrických vakových zvedáků pro středisko Luna \*\*)**

**- obchodní označení předmětu plnění:** ……………….(doplní účastník)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Příslušný technický parametr nabízeného předmětu plnění *(v případech, kdy nelze objektivně vyplnit parametr, vyplní účastník ANO/NE)*** |
| Bezpečná pracovní zátěž | Min. 200 kg  | *uveďte hodnotu* |
| Osobní váha, kterou lze připojit k ostatním mobilním zvedákům na středisku Luna | S možností vážení min. 200 kg | *uveďte hodnotu* |
| Připojovací mechanismus pro lehké odepnutí ramínka pro lehké připojení závěsné váhy | Ano, uveďte | *uveďte hodnotu* |
| 2 ks baterií a nabíječka | Kapacita každé baterie min. 24 V, 2,9 Ah | *uveďte hodnotu* |
| Vestavěné nabíjení baterie | Ano, uveďte | *uveďte hodnotu* |
| Možnost zvedání v poloze vsedě i vleže | Ano, uveďte | *uveďte hodnotu* |
| Rozsah zdvihu | Min. v rozsahu 550 – 1790 mm  | *uveďte hodnotu* |
| Nouzové spouštění | Mechanické i elektrické | *uveďte hodnotu* |
| Nouzový vypínač | Ano, uveďte | *uveďte hodnotu* |
| Odolná a lehká celohliníková konstrukce | Ano, uveďte | *uveďte hodnotu* |
| Sloup nastavitelný na tři výškové polohy | Ano, uveďte | *uveďte hodnotu* |
| Elektrické nastavení šířky podvozku | Ano, uveďte | *uveďte hodnotu* |
| Šířka zvedáku | Max. 980 mm | *uveďte hodnotu* |
| Hmotnost zvedáku | Max. 35 kg | *uveďte hodnotu* |
| Třída ochrany  | Min. IP 43 | *uveďte hodnotu* |
| Standartní závěsná tyč s bezpečnostními pojistkami proti uvolnění závěsného vaku a kompatibilní se stávajícími zvedáky na středisku Luna | Šířka min. 450 mm  | *uveďte hodnotu* |
| Standartní transportní vak použitelný na stávajících zvedácích na středisku Luna | Ano, uveďte | *uveďte hodnotu* |

1. **Cenová nabídka**

V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nutné k splnění předmětu plnění.

|  |
| --- |
| **Celková nabídková cena 1. část – 1 ks elektrického vakového zvedáku pro středisko Helios \*\*)** |
| Nabídková cena bez DPH  |  | Kč |
| DPH ……. % |  | Kč |
| **Nabídková cena včetně DPH celkem\*)** |  | **Kč** |
| **Termín dodání** (uveďte počet dnů od nabytí účinnosti kupní smlouvy) – max. 90 dnů |  |
| **Záruční doba** (uveďte počet měsíců) – min. 24 měsíců |  |

|  |
| --- |
| **Celková nabídková cena 2. část – 2 ks elektrických vakových zvedáků pro středisko Luna \*\*)** |
| Nabídková cena bez DPH  |  | Kč |
| DPH ……. % |  | Kč |
| **Nabídková cena včetně DPH celkem\*)** |  | **Kč** |
| **Termín dodání** (uveďte počet dnů od nabytí účinnosti kupní smlouvy) – max. 90 dnů |  |
| **Záruční doba** (uveďte počet měsíců) – min. 24 měsíců |  |

*\*) V případě, že účastník zadávacího řízení není plátcem DPH, uvede u sazby DPH a DPH v Kč poznámku „neplátce DPH“ a cenu bez DPH a cenu včetně DPH uvede shodnou.*

*\*\*) Uchazeč ponechá tuto tabulku pouze v případě, že na tuto část veřejné zakázky bude podávat nabídku. V opačném případě tabulku z krycího listu vymaže.*

Uvedená celková nabídková cena vč. DPH je cenou konečnou a nejvýše přípustnou po celou dobu realizace veřejné zakázky.

Prohlašujeme, že jsme prostudovali zadávací podmínky, souhlasíme s nimi a naše nabídka jim vyhovuje.

V ................................... dne........................

...................................................................

Jméno, příjmení, podpis oprávněné osoby